11.  Измерение параметров биполярного транзистора.

Для проверки параметров транзисторов на соответствие требованиям технических условий, а также для получения данных, необходимых для расчета схем, используются стандартные измерители параметров транзисторов, выпускаемые промышленностью.

С помощью простейшего испытателя транзисторов измеряются коэффициент усиления по току α, выходная проводимость h22 и начальный ток коллектора Iкб0

Более сложные измерители параметров позволяют, быстро определив значения h11, h12, h21, h22, Iк0 транзисторов в схемах ОБ и ОЭ, оценить, находятся ли измеренные параметры в пределах допустимого разброса и пригодны ли испытанные транзисторы к применению по критерию надежности.

Параметры транзисторов можно определить также по имеющимся в справочниках пли снятым в лабораторных условиях характеристикам.

При определении параметров обычно измеряют обратные токи коллектора Iкб0 (всегда) и эмиттера Iэб0 (при необходимости) в специальных схемах для транзисторов — усилителей, работающих в выходных каскадах, и для транзисторов — переключателей. При измерениях малых токов используют высокочувствительные микроамперметры,   которые  нуждаются   в  защите  от  перегрузок.

Необходимо измерить также напряжения Uкб0, Uα, Uэб0, Uкэн, Uбэн.

Напряжение Uкб0 измеряют при заданном токе Iк ограниченном сопротивлением в коллекторе, по наблюдению на экране осциллографа участка вольтамперной характеристики, соответствующего лавинному пробою. Можно также измерять величину Uкб0 вольтметром по падению напряжения на ограничивающем сопротивлении. При этом фиксируется показание прибора в момент  резкого   возрастания  тока.   Напряжение Uα измеряется  по изменению направления тока базы. Напряжение между эмиттером и коллектором фиксируется в момент, когда ток базы Iб=0 (при этом α≈1). Величину Uэб0 определяют аналогично напряжению Uкб0. При нахождении Uкэн измерение производится в схеме ОЭ в режиме насыщения при заданном коэффициенте насыщения. Желательно измерения производить в импульсном режиме, чтобы рассеиваемая транзистором мощность была минимальной.  Величина Uбэн определяется аналогично напряжению Uкб0 в схеме ОЭ.

Среди параметров, характеризующих частотные свойства транзисторов, наиболее просто измерить величину fT. Для ее определения следует измерить на частоте f, в 2 - 3 раза большей fβ, модуль коэффициента передачи тока в схеме ОЭ β, тогда fT=β⋅fизм. Все частоты f, указываемые в качестве параметров, взаимосвязаны и могут быть вычислены.

При измерении барьерной емкости коллекторного перехода Ск обычно используют метод сравнения с эталонной емкостью в колебательном контуре и Q-метр. Емкость измеряется при заданном обратном напряжении на переходе.

Важным является измерение в качестве параметра постоянной времени rб'Ск (обычно в номинальном режиме транзистора). Переменное напряжение достаточно большой частоты ( 5 МГц) подается в цепь коллектор — база и вольтметром измеряется напряжение на входе между эмиттером и базой. Затем в измерительную цепь вместо транзистора включается эталонная цепочка RC. Изменяя значения RC, добиваются тех же показаний вольтметра. Полученное RC будет равно постоянной rб'Ск транзистора.

Тепловое сопротивление RT измеряется с помощью термочувствительных параметров (α,Uэб,Iкб0) с использованием графиков зависимости этих параметров от температуры. Для мощных транзисторов чаще всего измеряют величину RПК  для маломощных - RПС

Параметр большого сигнала В измеряется на постоянном токе (отношение Iк/Iб)  или импульсным методом (отношение амплитуд тока коллектора и базы).

При измерении h-параметров наибольшие трудности возникают при определении коэффициента обратной связи по напряжению, h12. Поэтому обычно измеряют параметры h11, h21, h22 а затем вычисляют по формулам пересчета значение h12. Измерения малосигнальных параметров производятся на частотах не более 1000 Гц.